# 脉搏测试仪项目补充汇报

关于 MAX30102 传感器与 STM32F411CEU6 算法分工的说明

陈老师您好，关于我们的脉搏测试仪项目，我想向您做个补充汇报。今天中期验收的时候，我以为是简单展示一下进度就行了，所以在技术细节，特别是传感器和单片机算法上的准备不够充分，没能向您解释清楚。为了让您更准确地评估我们的工作量，我想详细梳理一下我们使用的 MAX30102 传感器与单片机 STM32F411CEU6 在系统中的真实分工，特别是传感器原始信号的局限性，以及我们在 MCU 端手写实现的核心数据处理算法。

# MAX30102 在系统中的作用

在整个系统架构中，MAX30102 仅作为一个底层的光电模拟前端。它在系统中主要承担“发光、接收、量化”的物理采样工作，其内部并没有直接输出心率 bpm 或血氧 SpO2 的生理特征解算功能。

传感器承担的物理工作主要是：

- 时序驱动发光：驱动红光 LED，约 660nm，和红外 LED，约 880nm，以配置好的电流、采样率和脉冲宽度照射手指。

- 光电接收：接收经过手指组织吸收、散射、反射后返回的微弱光信号。

- ADC 量化：通过内部 18 位 ADC，把微弱光电流转换成 Red ADC Count 和 IR ADC Count。

- FIFO 缓存与 I2C 输出：把这些原始计数值放入 FIFO，再由 STM32 通过 I2C 读取。

也就是说，MAX30102 输出的不是“已经处理好的心率/血氧”，而是一串 Red/IR 原始光强时间序列。这些原始数据里确实包含心跳造成的血液容积周期变化，但这部分信号很小，同时混杂了大量非生理干扰，不能直接用于显示。

# 原始信号的主要问题

- 巨大的直流背景：大部分光强变化来自皮肤、骨骼、肌肉、非搏动性血液、手指厚度、接触距离等静态因素。真正与心跳相关的交流分量只占很小一部分。

- 低频基线漂移：呼吸、手指接触压力、手指位置微小变化，会让整体光强缓慢上下漂移。

- 高频噪声和毛刺：环境光残留、电源噪声、肌肉微震颤、手指轻微移动，会在波形上叠加短时尖峰。

- 接触状态不稳定：轻放、强按、歪放、拿开手指时，Red/IR 比值和波形质量都会明显变化。

- 强按失真：用力按压时局部血流被压迫，心率有时还能提取，但 SpO2 的 Red/IR ratio 会失真，所以不能强行显示血氧。

# MCU 端核心数据处理算法

针对这些问题，我们在 STM32 端主要实现了以下核心数据处理算法：

## 1. DC/AC 分离和软件滤波

MAX30102 输出的 Red/IR 原始值中，绝大部分是直流背景，真正由心跳引起的脉搏波动只占很小一部分。因此我们首先对 Red 和 IR 分别做 DC 基线跟踪：

dc = dc + 0.02 * (raw - dc)

然后提取交流分量：

ac = raw - dc

这样可以把手指厚度、皮肤反射、环境背景、接触距离等慢变化直流成分去掉，得到与血液容积周期变化相关的 PPG 波形。

在此基础上，我们又对 AC 分量做一阶 IIR 低通滤波：

filt = filt + 0.20 * (ac - filt)

这个滤波用于抑制高频毛刺、单点噪声和接触抖动，使后续心率和血氧计算不直接受原始噪声影响。

## 2. 滑动窗口 RMS 质量评估

我们维护了 1000 点滑动窗口。当前采样率是 100Hz，因此窗口对应最近约 10 秒的 PPG 波形。算法不是根据某一个瞬时 ADC 值判断，而是基于这一段时间内的波形质量进行计算。

在窗口中，我们计算 Red/IR 滤波波形的 RMS：

RMS = sqrt(sum(x^2) / N)

RMS 用于衡量交流脉搏波是否足够明显。只有 IR 直流强度足够，并且 IR AC RMS 达到门限，才认为手指有效放置。这样可以避免无手指、弱接触、环境光残留或底噪导致误显示。

## 3. 自相关心率估计

心率计算不是简单数 MAX30102 的中断次数，也不是数 FIFO 采样点。我们使用 IR 滤波后的 PPG 波形进行自相关分析。

自相关的核心思想是：取一段 PPG 波形，寻找它和自身延迟多少个采样点后最相似。这个最佳延迟对应一个心跳周期，再换算为 bpm。

这一步能利用整段波形的周期性，相比只找单个峰值，对局部噪声、峰形变化和偶发毛刺更稳定。为了避免误判，我们还限制心率有效范围为 45 到 190 bpm，并要求相关性达到一定门限后才接受结果。

## 4. 心率稳定确认与中位数平滑

单次自相关结果仍然可能受到接触抖动或短时噪声影响，所以我们没有直接显示第一个心率候选值，而是要求连续 3 个 HR 候选结果彼此接近，容差约 12 bpm，才正式确认心率。

确认后，我们保存最近 5 个 HR 结果，并取中位数作为显示值。中位数相比普通平均更能抵抗偶发异常值，可以减少心率显示突然跳变。

## 5. SpO2 的 Red/IR AC/DC Ratio 计算

血氧计算不是直接看 Red 或 IR 的绝对光强，而是看两种波长下脉搏波动相对于直流背景的比例关系。我们计算：

ratio = (red_rms / red_dc) / (ir_rms / ir_dc)

然后根据经验公式估算：

SpO2 = 101.0 - 7.0 * ratio

这一步是从 Red/IR 原始采样中提取血氧信息的核心。它需要前面的 DC/AC 分离、滤波、RMS 计算都比较稳定，否则 ratio 会明显失真。

## 6. SpO2 质量门限与异常拒绝

SpO2 对接触状态非常敏感。强按、低灌注、手指偏移时，Red/IR ratio 很容易失真。为此我们设置了质量门限和 ratio 合理范围。

如果信号质量不足，算法会让 SpO2 显示为空白，而不是强行输出一个看似正常但实际不可靠的数字。这个设计是为了提高结果可信度，而不是追求任何情况下都显示一个数值。

# 其他实现与测试验证

此外，我们还实现了手指检测、手指放上后的 warmup 稳定等待、手指拿开后的状态清空、低质量信号拒绝显示、小屏 PPG 波形显示、大屏 HR/SpO2 显示，以及串口诊断输出。

我们也采集并回放了多组测试数据，包括无手指基线、稳定轻放、强按、手指延迟放上、手指拿开、手表血氧参考和连续串口读取等场景，用来验证算法在不同接触状态下的表现。

# 总结

综上，MAX30102 负责的是光电采样前端，把光学变化转换成 Red/IR 原始数字波形；而 STM32F411CEU6 负责从这两路原始 PPG 波形中完成滤波、去基线、质量判断、心率周期估计、血氧 ratio 计算、异常拒绝显示和状态控制。单片机并不是简单计数，而是在完成脉搏测试仪中最核心的数据处理和生理参数提取工作。